## Sheet1
检查角度 |  | 关键检查点 | 企业现状（是/否/不适用） | 证据文件
1. 法规、策略与风险管理(Compliance, Strategy & Risk Management)​​ | 1.1 法规与标准识别 | 是否识别并获取了中国GMP无菌附录（2025征求意见稿）、欧盟GMP Annex1、USP<1229>等相关法规指南的要求
| 1.2 除菌过滤器管理策略 | 是否制定了书面的除菌过滤器与完整性测试管理策略？
是否对过滤除菌工艺进行了验证，并确定为关键工艺参数（如过滤时间、过滤器两侧压力）？​​
是否规定了同一规格型号除菌过滤器的最长使用时限​（通常≤1个工作日），且此时限经过验证？​​
| 1.3 风险评估 | 是否对现行过滤与完整性测试策略（特别是PUPSIT的执行与否）进行了正式、文件化的风险评估？风险评估是否全面覆盖滤芯从运输、灭菌、安装、使用到测试的全过程潜在失效模式？并涵盖测试方法本身的风险（如介质残留、污染风险）
2. 供应链与物料控制 (Supply Chain & Material Control)​​ | 2.1 供应商与审计 | 是否对过滤器供应商进行了合格供应商审计，并获得了关键支持文件？​​
| 2.2 滤芯验收与放行 | 每批次滤芯是否附有出厂完整性测试报告和质量证书（CoA），并执行了入厂放行程序？​​
证书与实物信息是否一致？
如果未执行PUPSIT，是否有额外的等效控制措施及其验证证据。​
如果重复使用滤芯，是否有针对重复使用而执行的验证报告（清洁、灭菌、完整性、细菌截留的循环验证）？
3. 系统、工艺与设备 (System, Process & Equipment)​​ | 3.1 过滤系统设计 | 过滤系统的设计与确认是否充分？ 1) 系统管路耐压性是否满足要求； 2) 是否在尽可能靠近灌装点前的位置安装最终的除菌过滤器？是否考虑安装第二只已灭菌的除菌过滤器及平衡管作为冗余保护？​​ 3)系统是否对主/冗余过滤器配备独立的无菌气源接入点和无菌排气设计，以支持对过滤器分别进行完整性测试？ 4)在完整性测试前，是否执行了系统基本密闭性测试（压力保持），以区分系统泄漏与滤器泄漏； 5) 接收容器容量与工艺体积是否匹配。 6) 接收容器数量是否考虑了完整性测试/排气产生的废液收集需求。 7) 系统是否对主/冗余过滤器前后安装有压力监测仪表，以实现对除菌过滤过程中过滤器前后压差的监控
| 3.2 灭菌验证 | 过滤器的灭菌工艺（如在线SIP）是否经过验证，并评估了对过滤器完整性的影响？​​
| 3.3 完整性测试设备 | 测试设备与相关设施是否受控？​​ 1) 完整性测试仪器定期校准且状态良好； 2) 测试所用的压缩空气/气体经确认为无菌、干燥、无油，质量符合要求。
| 3.4完整性测试介质 | 完整性测试相关介质是否无菌？ 1）润湿液（一般为注射用水）进入过滤体系前是否经过预过滤？ 2）测试用气体（一般为压缩空气）进入过滤系统前是否经过预过滤？
4. 操作、验证与文件 (Operations, Qualification & Documentation)​​ | 4.1 操作规程（SOP） | 是否有完整、现行有效的操作规程（SOP）覆盖全流程？SOP应涵盖过滤器灭菌、安装/拆卸、润湿、完整性测试执行、冲洗、系统组装、以及测试失败处理等所有关键操作步骤。
| 4.2 方法验证 | 是否采用经充分验证的方法进行完整性测试（如起泡点、扩散流、压力保持试验）？​​ 验证报告通常包括： 1) 方法适用性：方法适用于特定滤器与工艺； 2) 最差条件覆盖：验证范围覆盖工艺操作及测试环境的最差条件； 3) 对照试验（避免假阴性假阳性）
| 4.3 工艺验证 | 是否执行了过滤器的工艺验证？ 1) 微生物截留试验 2) 可提取物/浸出物研究 3) 基于药液的完整性测试标准考察
| 4.4 现场操作控制 | 现场操作是否符合SOP与验证要求？​​ 1) ​润湿​：是否使用经验证的方法、介质充分润湿； 2) ​测试​：应逐级测试、下游保持常压、使用正确的标准限值； 3) ​润湿剂去除/置换​：PUPSIT后，若使用WFI润湿，应通过药液顶替的方式除去残留水分，弃去前段滤液或通过监测电导率确认置换完全。若使用药液润湿，则直接进入灌装程序。 4) 测试过程中是否记录测试温度并确认起泡点限值已进行了温度修正？ 5)对于疏水性气体过滤器，是否优先评估了“‘水侵入法”测试，以避免使用有机溶剂（如异丙醇）带来的安全与残留风险？
| 4.5 文件与记录 | 所有操作是否被准确、完整、及时地记录？ 1) 批记录中有无清晰记录每次完整性测试的结果（前/后值、时间、操作人、仪器等）； 2) 是否保存完整的配套记录，如灭菌操作日志、完整性测试日志、环境监测记录、设备使用日志、过滤时间与压力记录等。
5. 人员、偏差与持续改进 (Personnel, Deviations & Continuous Improvement)​​ | 5.1 人员培训 | 相关人员是否得到充分培训并能胜任工作？​​ （操作、维修、QA人员均接受过理论与实践培训，并评估合格；人员熟知测试失败的处理流程。）
| 5.2 偏差调查与处理 | 是否建立了完整的测试失败处理程序并有效执行？​​
任何测试失败是否都进行了彻底的根本原因调查？调查结果是否归入批记录？
对受影响的产品是否进行了正式的质量回顾和风险评估？并保存完整记录？
| 5.3 持续改进 | 是否建立持续改进机制？​​
是否在年度产品质量回顾中，对完整性测试数据、失败率、趋势进行分析？
是否定期审查和更新相关的管理策略、SOP和风险评估文件？